## Slide 1
중심부 근용 멀티포컬 콘택트렌즈의
디자인과 굴절력 변화 양상
박성현 ∙ 김소라 ∙ 박미정*
서울과학기술대학교 안경광학과
INTRODUCTION
멀티포컬 콘택트렌즈 디자인은 제조사마다 가입도에 따라 굴절력이 다르고 착용자의 동공 크기와 조도를 고려하여야 하며 동공 중심에서의 렌즈 이탈은 광학부 내의 원용부와 근용부 사이의 빛의 분포를 변화 시키므로 렌즈 중심안정 평가는 안정적인 교정시력을 얻기 위한 필수적인 요소이다[1-3].
본 연구에서는 국내에 출시된 4종의 중심부 근용 멀티포컬렌즈 -3.00 D를 대상으로 광학부 직경 내의 굴절력을 측정하였고 렌즈 제조사에 따라 굴절력 변화 양상의 차이를 분석하고자 하였다.
RESULTS
METHODS
국내에 유통되고 있는 4종류의 멀티포컬 콘택트렌즈를 선정하여 연구를 진행하였다.
멀티포컬렌즈의 파라미터는 렌즈를 표준생리식염수에 최소 24시간 이상 수화시킨 후 측정하였고 굴절력은 렌즈마다 5회 측정하여 평균값을 사용하여 비교하였다.
굴절력 측정은 직경 9.0 mm의 광학부 영역에서 굴절력 측정 간격을 반지름 기준 0~0.2 mm까지는 0.2 mm 간격으로 측정하였고 2.0~4.0 mm까지는 1.0 mm 간격, 4.0~4.5 mm까지는 0.5 mm 간격으로 측정하였다.
CONCLUSIONS
멀티포컬렌즈 굴절력이 급격하게 변하는 구간은 주로 렌즈 광학부 중심으로부터 1.6~2.0 mm로 측정되었으며 이는 근거리 도수부에서 중간거리 도수부로 넘어가는 구간으로 설계되어 있는 것으로 생각된다.
본 연구 결과 제시된 근용가입도가 동일하게 표시되어 있다하더라도 제조사에 따라 채택한 제조 디자인에 따라 멀티포컬렌즈에서 굴절력 변화가 다르다는 것을 확인하였고 렌즈 별 적용된 가입도 영역과 크기, 굴절력 변화 정도가 상이한 것을 확인하였다.
REFERENCES
2021 한국안광학회 동계학술대회
[1] Kim E, Bakaraju RC, Ehrmann K. Power profiles of commercial multifocal soft contact lenses. Optom Vis Sci. 2017;94(2):183-196.
[2] Wagner S, Conrad F, Bakaraju RC, Fedtke C, Ehrmann K, Holden BA. Power profiles of single vision and multifocal soft contact lenses. Contact lens Anterior Eye. 2015;38(1):2-14.
[3] Chateau N, De Brabander J, Bouchard F, Molenaar H. Infrared pupillometry in presbyopes fitted with soft contact lenses. Optom Vis Sci. 1996;73(12)):733-741.
Fig. 1. Refractive power of aspheric design multi-focal contact lenses (–3.00 D, Add LOW).
Fig. 2. Refractive power of aspheric design multi-focal contact lenses (–3.00D, Add MED).
Fig. 3. Refractive power of aspheric design multi-focal contact lenses (–3.00D, Add HI).
Table 1. Power profiles of aspheric design multi- focal contact lenses |  |  |  | 
Lens | ACUVUE Moist Multifocal | Biotrue Multifocal | AIR OPTIX AQUA Multifocal | Proclear Multifocal (CN)
Manufacturer | Johnson& Johnson | Bausch & Lomb | Alcon | Cooper Vision
USAN+ | etafilcon A | nesofilcon A | lotrafilcon B | omafilcon A
Wearing schedule | 1Day | 1Day | 1 Month | 1Day
Water contents (%) | 58 | 78 | 33 | 62
Center thickness (mm) | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.09
Total diameter (mm) | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2
Chart: Half chord(mm)
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1000000000000001 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.25
omafilcon A | -2.1977 | -2.4781 | -2.5845 | -2.5639 | -2.7301 | -2.7294 | -2.9057 | -2.8699 | -3.0497 | -3.0105 | -3.1203 | -3.6515 | -4.2713
lotrafilcon B | -2.4215 | -2.2079 | -2.6836 | -2.354 | -2.6374 | -2.6543 | -2.5606 | -2.6302 | -2.5475 | -2.9317 | -3.0333 | -3.6207 | -4.2629
etafilcon A | -3.3731 | -3.0593 | -3.0079 | -2.8556 | -2.7888 | -2.7542 | -2.8507 | -3.1085 | -2.8159 | -3.1292 | -3.1755 | -3.3719 | -3.6299
nesofilcon A | -1.3331 | -2.2377 | -2.4754 | -2.451 | -2.1343 | -2.1563 | -2.2393 | -2.299 | -2.9837 | -3.5453 | -3.4986 | -3.7488 | -4.2308
Chart: Half chord(mm)
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1000000000000001 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.25
lotrafilcon B | -2.0442 | -1.9091 | -2.0709 | -1.8531 | -2.0674 | -2.1428 | -2.3364 | -2.5737 | -2.5705 | -2.8678 | -3.4184 | -3.7745 | -4.2337
etafilcon A | -2.527 | -2.667 | -2.3046 | -2.1665 | -2.3712 | -2.2743 | -2.2045 | -2.2683 | -2.3936 | -2.3532 | -2.892 | -3.4813 | -3.4383
Chart: Half chord(mm)
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1000000000000001 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.25
lotrafilcon B | -1.3614 | -1.4985 | -1.6177 | -1.4688 | -1.965 | -1.9067 | -2.1942 | -1.8533 | -2.4735 | -2.8675 | -3.4692 | -3.7176 | -4.1017
etafilcon A | -1.4439 | -1.5463 | -1.4749 | -1.5533 | -1.5633 | -1.7838 | -1.6812 | -1.8978 | -2.2329 | -2.1962 | -2.8964 | -3.3555 | -3.2891
nesofilcon A | -1.351 | -2.3231 | -1.5916 | -1.6624 | -1.7572 | -1.9221 | -2.0575 | -2.0622 | -2.6436 | -3.4465 | -3.1942 | -3.3652 | -3.9019
가입도 LOW - 렌즈별 가입도 적용 영역은 omafilcon A와 lotrafilcon B 렌즈가 etafilcon A와 nesofilcon A 렌즈보다 넓게 측정되었고, 근용 가입도의 크기는 nesofilcon A 렌즈가 가장 크게 측정되었고 etafilcon A 렌즈가 가장 작게 측정되었다.
가입도 MED - 렌즈별 가입도 적용 영역은 etafilcon A 렌즈가 lotrafilcon B 렌즈보다 넓게 측정되었고, 근용 가입도의 크기는 lotrafilcon B 렌즈가 etafilcon A 렌즈 보다 더 크게 측정되었다
가입도 HI - 렌즈별 가입도 적용 영역은 etafilcon A > lotrafilcon B > nesofilcon A 순으로 나타났고, 근용가입도 크기는 nesofilcon A 렌즈가 가장 크게 측정되었고 etafilcon A 렌즈가 가장 작게 측정되었다.
Table 2. Refractive power of aspheric design multifocal contact lenses (unit: D) |  |  |  | 
Measured range(mm) | omafilcon A | lotrafilcon B | etafilcon A | nesofilcon A
0~0.2 | -2.19±0.70 | -2.42±0.29 | -3.37±0.29 | -1.33±0.47
0.2~0.4 | -2.47±0.31 | -2.20±0.33 | -3.05±0.33 | -2.23±0.35
0.4~0.6 | -2.58±0.25 | -2.68±0.18 | -3.00±0.18 | -2.47±0.14
0.6~0.8 | -2.56±0.27 | -2.35±0.17 | -2.85±0.17 | -2.45±0.23
0.8~1.0 | -2.73±0.44 | -2.63±0.16 | -2.78±0.16 | -2.13±0.30
1.0~1.2 | -2.72±0.23 | -2.65±0.21 | -2.75±0.21 | -2.15±0.70
1.2~1.4 | -2.90±0.32 | -2.56±0.14 | -2.85±0.14 | -2.23±0.38
1.4~1.6 | -2.86±0.26 | -2.63±0.14 | -3.10±0.14 | -2.29±0.20
1.6~1.8 | -2.94±0.36 | -2.54±0.09 | -2.81±0.09 | -2.98±0.25
1.8~2.0 | -3.01±0.33 | -2.93±0.15 | -3.12±0.15 | -3.54±0.24
2.0~3.0 | -3.12±0.11 | -3.03±0.02 | -3.17±0.02 | -3.49±0.08
3.0~4.0 | -3.65±0.04 | -3.62±0.07 | -3.37±0.07 | -3.74±0.06
4.0~4.5 | -4.27±0.13 | -4.15±0.10 | -3.62±0.10 | -4.23±0.09
*, p<0.05 |  |  |  | 
Table 3. Comparison of refractive power between lotrafilcon B and etafilcon A according to measured range (unit: D) |  |  | 
Measured range(mm) | lotrafilcon B | etafilcon A | p
0~0.2 | -2.04±0.34 | -2.52±0.52 | 0.061
0.2~0.4 | -1.90±0.25 | -2.66±0.21 | 0.008*
0.4~0.6 | -2.07±0.13 | -2.30±0.12 | 0.014*
0.6~0.8 | -1.85±0.22 | -2.16±0.21 | 0.008*
0.8~1.0 | -2.06±0.14 | -2.37±0.14 | 0.001*
1.0~1.2 | -2.14±0.21 | -2.27±0.16 | 0.113
1.2~1.4 | -2.33±0.16 | -2.20±0.08 | 0.183
1.4~1.6 | -2.57±0.09 | -2.26±0.08 | 0.001*
1.6~1.8 | -2.57±0.18 | -2.39±0.15 | 0.020*
1.8~2.0 | -2.86±0.18 | -2.35±0.16 | 0.001*
2.0~3.0 | -3.41±0.03 | -2.89±0.07 | 0.008*
3.0~4.0 | -3.77±0.06 | -3.48±0.11 | 0.001*
4.0~4.5 | -4.23±0.07 | -3.43±0.14 | 0.008*
*, p<0.05 |  |  | 
Table 4. Refractive power of –3.00 D aspheric design multifocal contact lenses (Add HI) (unit D) |  |  | 
Measured range(mm) | lotrafilcon B | etafilcon A | nesofilcon A
0~0.2 | -1.36±0.55 | -1.44±0.34 | -1.35±0.25
0.2~0.4 | -1.49±0.40 | -1.54±0.25 | -2.32±0.21
0.4~0.6 | -1.61±0.38 | -1.47±0.13 | -1.59±0.41
0.6~0.8 | -1.46±0.20 | -1.55±0.22 | -1.66±0.60
0.8~1.0 | -1.96±0.29 | -1.56±0.14 | -1.75±0.71
1.0~1.2 | -1.90±0.45 | -1.78±0.21 | -1.92±0.28
1.2~1.4 | -2.19±0.30 | -1.68±0.16 | -2.05±0.36
1.4~1.6 | -1.85±0.48 | -1.89±0.09 | -2.06±0.31
1.6~1.8 | -2.47±0.22 | -2.23±0.18 | -2.64±0.34
1.8~2.0 | -2.86±0.23 | -2.19±0.18 | -3.44±0.39
2.0~3.0 | -3.46±0.15 | -2.89±0.03 | -3.19±0.10
3.0~4.0 | -3.71±0.13 | -3.35±0.06 | -3.36±0.12
4.0~4.5 | -4.10±0.16 | -3.28±0.07 | -3.90±0.15
*, p<0.05 |  |  |